Техническое задание на  тонометр внутриглазного давления через веко цифровой портативный ТГДц-01 diaton

1. Диапазон измерения ВГД с цифровым отображением на дисплее от 5 до                          60 мм рт. ст.

Предел допускаемой погрешности измерения ВГД в диапазоне от 5 до 20 мм рт.ст.  
± 2 мм рт. ст.,  а  в диапазоне от 20 до 60 мм рт.ст.   -    ± 10 %.

2. Время одного измерения ВГД,  с,  не более - 3.

3. При отклонении тонометра от вертикали на угол от (4,5±1,5)° до (45±5)° звучит прерывистый звуковой сигнал. Звуковой сигнал не звучит при отклонении тонометра от вертикали на углы менее 3° и более 50°.

4. В комплекте имеется тест-устройство (задатчик давления) для проверки работоспособности тонометра.

5. По электробезопасности тонометр соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0-92 
и выполнен по степени защиты изделия типа B с внутренним источником питания.

6. Напряжение электропитания, В - 3.

7. Тип элемента питания   - CR2032

8. Ток потребления, мА, не более - 1.

9. Количество циклов измерения на одном элементе питания, не менее - 1500.

10. Имеется индикация разряда элемента питания.

11. Средний срок службы, лет, не менее - 5.

12. Габаритные размеры, мм, не более - 173,5 х 25,5 х 19,5.

13. Масса, г, не более - 89.

14. Поверка тонометра осуществляется один раз в год в соответствии с методикой поверки тонометра БИРМ.941329.003МП региональным Центром стандартизации и метрологии в установленном порядке, а сведения о поверке заносятся в таблицу.

15.  Комплектность средства измерений

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Тонометр внутриглазного давления ТГДц-01 «ПРА» | 1 |
| Колпак | 1 |
| Устройство контроля работоспособности | 1 |
| Элемент электропитания | 1 |
| Лазерный диск с учебным фильмом | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 2 части |
| Памятка по обращению | 1 |
| Упаковка | I |
| Отвертка | 1 |
| Методика поверки БИРМ 941329.003МП | 1 |

16. Гарантийное обслуживание 12 месяцев.

17. Постгарантийное обслуживание.

Техническое задание на индикатор внутриглазного давления портативный ИГД-02 diathera

1. Наименование типа средств измерения - Индикаторы внутриглазного давления портативные ИГД-02 "ПРА" (далее - индикатор) предназначены для измерения внутриглазного давления у взрослых и детей без применения анестезии (по Маклакову при нагрузке 10 г)

Пределы допускаемой абсолютной систематической составляющей погрешности измерения ВГД в диапазоне до 26 мм рт.ст. ±2 мм.рт.ст, в диапазоне измерения ВГД свыше 26 до 63 мм.рт.ст. ±10%

2.  Время измерения ВГД, с, не более – 3.
3.  В комплекте имеется устройство контроля работоспособности.

4.  При отклонении индикатора от вертикали на угол от (4,5±1,5)° до (45±5)° звучит прерывистый звуковой сигнал. Звуковой сигнал не звучит при отклонении индикатора от вертикали  на углы менее 3° и более 50°.

5.  По электробезопасности индикатор соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0-92 и выполнен по степени защиты изделия типа B с внутренним источником электропитания.

6.   Напряжение электропитания, В - 3.

7.   Тип элемента питания   - CR2032

8.   Ток потребления, мА, не более - 1.

9.   Количество циклов измерения ВГД на одном элементе питания, не менее - 1500.

10.   Имеется индикация разряда элемента питания.

11.    Средний срок службы, лет, не менее - 5.

12.   Габаритные размеры, мм, не более - 174 х 26 х 20.

13.   Масса, г, не более - 89.

14.  Поверка индикатора осуществляется один раз в год в соответствии с методикой поверки индикатора МП 74.Д4-12 региональным Центром стандартизации и метрологии в установленном порядке, а сведения о поверке заносятся в таблицу.

15.  Комплектность средства измерений

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Индикатор внутриглазного давления ИГД-02 «ПРА» | 1 |
| Колпак | 1 |
| Устройство контроля работоспособности | 1 |
| Элемент электропитания | 1 |
| Лазерный диск или видеокассета с учебным фильмом | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 2 части |
| Памятка по обращению | 1 |
| Упаковка | I |
| Отвертка | 1 |
| Методика поверки № МП 74.Д4-12 | 1 |

16. Гарантийное обслуживание 12 месяцев.

17. Постгарантийное обслуживание

Техническое задание на индикатор внутриглазного давления цифровой портативный ИГД-03 diathera

1. Индикатор обеспечивает оценку тонометрического ВГД (по Маклакову при нагрузке 10 г) у детей и взрослых без применения анестезии с отображением на дисплее:

- символа   "1",    обозначающего     нормальное    давление    (менее  26 мм рт.ст.), и значения ВГД;

- символа "0", обозначающего высокое давление (равное или более 26 мм рт.ст.), и значения ВГД.

Допускаемое отклонение оценки граничного значения ВГД между нормальным и высоким давлением (26 мм рт.ст.) не более ± 2 мм рт.ст.

2. Проверка работоспособности индикатора производится на задатчике давления, входящем  в комплект индикатора, при этом на дисплее отображаются:

- в поле оценки символ "1", если тестовая величина менее 26,

- или символ "0", если тестовая величина равна или более 26;

3. По электробезопасности индикатор соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0-92 и выполнен по степени защиты изделия типа B с внутренним источником питания.

4. Электропитание от двух элементов питания общим напряжением 3 В. Снижение напряжения электропитания до 2,55 В и ниже индицируется в виде символа "U".

5. Элемент питания VARTA ААА 1,5 V "HIGH ENERGY"

6. Ток потребления не более 2 мА.

7. Средний срок службы не менее 5 лет.

8. Габаритные размеры индикатора (без футляра и задатчика давления) не более 176 х 26 х 20 мм.

9. Масса индикатора с элементами питания (без футляра и задатчика давления) не более 105 г.

10. Индикатор обеспечивает 5000 циклов оценки ВГД без замены элементов питания.

11. Комплектность

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Индикатор внутриглазного давления ИГД-03 | 1 |
| Футляр | 1 |
| Задатчик давления | 1 |
| Элемент электропитания | 2 |
| Лазерный диск с учебным фильмом | Поставляется по согласованию с потребителем |
| Руководство по эксплуатации | 2 части |
| Памятка по обращению | 1 |
| Упаковка | I |

12. Гарантийное обслуживание 12 месяцев.

13. Постгарантийное обслуживание

1 Технические требования аппарата магнитотерапевтического офтальмологического АМТО-01

1.1 Основные параметры и характеристики

1.1.1 Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444, настоящих  технических условий  и комплекта конструкторской документации ВИАМ.941519.001.

1.1.2  Амплитуда магнитной индукции пульсирующего магнитного поля синусоидальной и прямоугольной формы на  поверхности каждого из индукторов должна быть от 3 до 5 мТл.

1.1.3 Изделие должно быть работоспособным при электропитании от сети  переменного тока напряжением  (220 ( 22) В,  частотой  50 Гц.

1.1.4 Мощность,  потребляемая  изделием от  сети  переменного тока,  должна быть не более 15 В ·А.

1.1.5 Масса блока управления изделия должна быть не более 900 г,  блока индукторов - не более 400 г.

1.1.6 Габаритные размеры блока управления  должны быть не более                     155х140х70  мм, индуктора не более 420х80 мм, длина кабеля блока индукторов                (2 ± 0,1) м.

1.1.7 Изделие должно обеспечивать работу в течение (15 ± 2) мин с последующим автоматическим выключением магнитного поля.

1.1.8 Изделие при эксплуатации должно быть устойчиво к воздействию климатических  факторов по ГОСТ Р 50444 для исполнения УХЛ категории 4.2.

1.1.9 Изделие при транспортировании должно быть устойчиво к воздействию климатических  факторов по ГОСТ 15150  для условий хpанения 5, пpи хpанении -                для условий хpанения 2.

1.1.10 Изделие при  транспортировании должно обладать  вибропрочностью  и  ударопрочностью в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444.

1.1.11 Изделие при  эксплуатации  должно  обладать  вибропрочностью  в   соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 для изделий группы 2.

1.1.12 Наружные  поверхности изделия должны быть устойчивы к дезинфекции по МУ-287-113  3 %  раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% синтетического моющего средства по ГОСТ 25644.

1.1.13 Металлические и неметаллические неоpганические покpытия должны соответствовать ГОСТ 9.301 для условий эксплуатации 1 по ГОСТ 15150.

1.1.14 Средняя наработка на отказ должна быть не менее 2000 ч.

###### Критерием  отказа   является  несоответствие изделия  требованиям  п. 1.1.2.

1.1.15 Средний срок службы изделия должен быть не менее 5 лет.

Критерием предельного состояния является невозможность или экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности устройства.